## Sheet1
串口通信协议
协议生成时间：2025.3.31 17：30
串口设置
波特率：9600
停止位：1
数据位：8
校验位：None
产品信息
产品名称：
产品功能：
dpID | 功能名称 | 数据传输类型 | 数据类型 | 功能属性 | 备注
101 | 脉冲输出 | 可下发可上报 | enum | 枚举范围：0、1、2 | 0-start 1-pause 2-stop
102 | 脉冲选择 | 可下发可上报 | bool |  | 共有六路脉冲，例：0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00表示第三路选中，每路均需列出
103 | 脉冲频率设置 | 可下发可上报 | value | 数值范围：0-10000 | 0xbb 0x08(3000)，每路均需列出
104 | 脉冲占空比设置 | 可下发可上报 | value | 数值范围：0-100 | 0x64(100)，每路均需列出
105 | 工作时间设置 | 可下发可上报 | value | 数值范围：0-60 | 0x1e 0x00(30:00)
106 | (音乐)蓝牙连接状态 | 可下发可上报 | bool
107 | 音乐控制 | 可下发可上报 | enum | 枚举范围：0、1、2、3 | 0-play 1-pause 2-previous 3-next
108 | 音乐音量 | 可下发可上报 | value | 数值范围：0-10
109 | 风扇档位 | 可下发可上报 | value | 数值范围：0-3
110 | 使用记录 | 可下发可上报 | value |  | 记录包含编号、使用时长、使用时间 模块操作1最后 2上一个 3下一个 4清除
111 | 累计使用时长 | 可下发可上报 | value |  | 模块操作0查询 1清除
112 | 设备时间设置 | 可下发可上报 | value
113 | 温度设置 | 可下发可上报 | value | 数值范围：摄氏度0-99 | 散热风扇开启温度，报警温度，单位为摄氏度
114 | 风扇控制 | 可下发可上报 | value | 数值范围：脉冲任务开 启风扇默认档位0-3， 脉冲任务结束后风扇延 时关闭时间0-60 | 脉冲任务开启风扇默认档位， 脉冲任务结束后风扇延时关闭时间
115 | 设备名称 | 可下发可上报 | string |  | 设备名称（关联音乐蓝牙名）
116 | SN编号 | 可下发可上报 | string
117 | 当前设备温度 | 可下发可上报 | string |  | 温度可显示负数
118 | 设备报警 | 可下发可上报 | enum | 枚举范围：0、1、2 | 0-正常 1-输出控制板连接失败 2-温度过高
119 | 设备版本 | 可下发可上报 | string
产品功能指令收发表：
dpID | 功能名称 |  | 帧头 版本 | 命令字 | 数据长度 | dpID | 数据类型 | 功能长度 | 功能指令 | 校验 | 功能指令示例
101 | 脉冲输出 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x65 | 0x04 | 0x00 0x01 | 0-start:0x00 1-pause:0x01 2-stop:0x02 | 校验和
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x05 | 0x65 | 0x04 | 0x00 0x01 |  | 校验和
102 | 脉冲选择 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x0a | 0x66 | 0x01 | 0x00 0x06 | off:0x00 on:0x01 | 校验和 | 第三路选中 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x0a | 0x66 | 0x01 | 0x00 0x06 |  | 校验和
103 | 脉冲频率设置 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x10 | 0x67 | 0x02 | 0x00 0x0c | 0x00 0x00-0x27 0x10 | 校验和 | 6路频率均为100 0x00 0x64 0x00 0x64 0x00 0x64 0x00 0x64 0x00 0x64 0x00 0x64
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x10 | 0x67 | 0x02 | 0x00 0x0c |  | 校验和
104 | 脉冲占空比设置 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x0a | 0x68 | 0x02 | 0x00 0x06 | 0x00-0x64 | 校验和 | 6路占空比均为100 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x0a | 0x68 | 0x02 | 0x00 0x06 |  | 校验和
105 | 工作时间设置 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x06 | 0x69 | 0x02 | 0x00 0x02 | min:0x00-0x1e seconds:0x00-0x3b | 校验和 | 30:00 0x1e 0x00
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x06 | 0x69 | 0x02 | 0x00 0x02 |  | 校验和
106 | (音乐)蓝牙连接状态 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x6a | 0x01 | 0x00 0x01 | 0x00 | 校验和 | 模块仅查询
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x05 | 0x6a | 0x01 | 0x00 0x01 | off:0x00 on:0x01 | 校验和
107 | 音乐控制 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x6b | 0x04 | 0x00 0x01 | 0-play:0x00 1-pause:0x01 2-previous:0x02 3-next:0x03 | 校验和
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x05 | 0x6b | 0x04 | 0x00 0x01 |  | 校验和
108 | 音乐音量 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x6c | 0x02 | 0x00 0x01 | 0x00-0x0a | 校验和
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x05 | 0x6c | 0x02 | 0x00 0x01 |  | 校验和
109 | 风扇档位 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x6d | 0x02 | 0x00 0x01 | 0x00-0x03 | 校验和
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x05 | 0x6d | 0x02 | 0x00 0x01 |  | 校验和
110 | 使用记录 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x6e | 0x02 | 0x00 0x01 | 0-last:0x00 1-previous:0x01 2-next:0x02 3-clear:0x03 | 校验和
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x0f | 0x6e | 0x02 | 0x00 0x0b | 见产品功能 | 校验和 | 编号1 时长10min 时间2025/2/14 14:30:00 0x00 0x01 0x0a 0x00 0x07 0xe9 0x02 0x0e 0x0e 0x1e 0x00
111 | 累计使用时长 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x6f | 0x02 | 0x00 0x01 | 0-query:0x00 1-clear:0x01 | 校验和
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x08 | 0x6f | 0x02 | 0x00 0x04 | 见产品功能 | 校验和 | 累计使用123:00:00 0x00 0x7b 0x00 0x00
112 | 设备时间设置 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x0b | 0x70 | 0x02 | 0x00 0x07 | 见产品功能 | 校验和 | 时间2025/2/14 14:30:00 0x07 0xe9 0x02 0x0e 0x0e 0x1e 0x00
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x0b | 0x70 | 0x02 | 0x00 0x07 |  | 校验和
113 | 温度设置 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x06 | 0x71 | 0x02 | 0x00 0x02 | 见产品功能 | 校验和 | 风扇开启温度32℃，报警温度48℃ 0x20 0x30
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x06 | 0x71 | 0x02 | 0x00 0x02 |  | 校验和
114 | 风扇设置 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x06 | 0x72 | 0x02 | 0x00 0x02 | 见产品功能 | 校验和 | 脉冲任务开始默认风扇档位1，结束延时5min风扇关闭 0x01 0x05
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x06 | 0x72 | 0x02 | 0x00 0x02 |  | 校验和
115 | 设备名称 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | N | 0x73 | 0x03 | N | 0x00-0xff | 校验和 | {"name":"Device001"}
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | N | 0x73 | 0x03 | N |  | 校验和
116 | SN编号 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x74 | 0x03 | 0x00 0x01 | 0x00 | 校验和 | 模块仅查询 {"sn":"aaaaa"}
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | N | 0x74 | 0x03 | N | 0x00-0xff | 校验和
117 | 当前设备温度 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x75 | 0x03 | 0x00 0x01 | 0x00 | 校验和 | 模块仅查询 {"t1":"22","t2":"-22"}
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | N | 0x75 | 0x03 | N | 0x00-0xff | 校验和
118 | 设备报警 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x76 | 0x04 | 0x00 0x01 | 0x00 | 校验和 | 模块仅查询
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | 0x00 0x05 | 0x76 | 0x04 | 0x00 0x01 | 见产品功能 | 校验和
119 | 协议版本 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x06 | 0x00 0x05 | 0x77 | 0x03 | 0x00 0x01 | 0x00 | 校验和 | 模块仅查询 {"v":"1.0.0"}
|  | MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x07 | N | 0x77 | 0x03 | N | 0x00-0xff | 校验和
基础通信
|  | 帧头 版本 | 命令字 | 数据长度 | 数据 | 校验
心跳检测 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x00 | 0x0000 |  | 0xff
| MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x00 | 0x0001 | 0x00(第1次) 0x01(其它) | 校验和
查询产品信息 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x01 | 0x0000 |  | 校验和
| MCU上报 | 0x55aa 0x03 | 0x01 | N | {"name":"Device001","sn":"aaaaa","v":"1.0.0"} | 校验和
同步所有数据 | 模块发送 | 0x55aa 0x00 | 0x08 | 0x0000 | 除产品信息外的设备参数和状态 | 校验和